UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA QUÍMICA ANALÍTICA IV

Profa. Lilian Silva

(2011)

- SEGURANÇA NO LABORATÓRIO

SEGURANÇA é assunto de máxima importância e especial atenção deve ser dada às medidas de segurança pessoal e coletiva em laboratório. Embora não seja possível enumerar aqui todas as causas de possíveis acidentes em um laboratório, existem certos cuidados básicos, decorrentes do uso de bom senso, que devem ser observados:

- Siga rigorosamente as instruções fornecidas pelo professor.

- Nunca trabalhe sozinho no laboratório.

- Não brinque no laboratório.

- Em caso de acidente, procure imediatamente o professor, mesmo que não haja danos pessoais ou materiais.

- Encare todos produtos químicos como venenos em potencial, enquanto não verificar sua inocuidade, consultando a literatura especializada.

- Não fume no laboratório.

- Não beba e nem coma no laboratório.

- Use jaleco apropriado.

- Caso tenha cabelos longos, mantenha-os presos durante a realização dos experimentos.

- Nunca deixe frascos contendo solventes inflamáveis (acetona, álcool, éter, etc...) próximos à chama.

- Nunca deixe frascos contendo solventes inflamáveis expostos ao sol.

- Evite contato de qualquer substância com a pele.

- Trabalhe calçado e nunca de sandálias.

- Todas as experiências que envolvem a liberação de gases e/ou vapores tóxicos devem ser realizadas na câmara de exaustão (capela).

- Ao preparar soluções aquosas diluídas de um ácido, coloque o ácido concentrado na água, nunca o contrário.

- Nunca pipete líquidos cáusticos ou tóxicos diretamente, utilize pipetadores.

- Nunca aqueça o tubo de ensaio, apontando sua extremidade aberta para um colega ou para si mesmo.

- Sempre que necessário proteja os olhos com óculos de proteção.

- Não jogue nenhum material sólido dentro da pia ou nos ralos.

- Não jogue resíduos de solventes na pia ou no ralo; há recipientes apropriados para isso.

- Não jogue vidro quebrado ou lixo de qualquer espécie nas caixas de areia. Também não jogue vidro quebrado no lixo comum. Deve haver um recipiente específico para fragmentos de vidro.

- Não coloque sobre a bancada de laboratório bolsas, agasalhos, ou qualquer material estranho ao trabalho que estiver realizando.

- Caindo produto químico nos olhos, boca ou pele, lave abundantemente com água. A seguir, procure o tratamento específico para cada caso.

- Saiba a localização e como utilizar o chuveiro de emergência, extintores de incêndio e lavadores de olhos.

- Nunca teste um produto químico pelo sabor (por mais apetitoso que ele possa parecer).

- Não é aconselhável testar um produto químico pelo odor, porém caso seja necessário, não coloque o frasco sob o nariz. Desloque com a mão, para a sua direção, os vapores que se desprendem do frasco.

- Se algum produto químico for derramado, lave o local imediatamente.

- Verifique que os cilindros contendo gases sob pressão estão presos com correntes ou cintas.

- Consulte o professor antes de fazer qualquer modificação no andamento da experiência e na quantidade de reagentes a serem usados.

- Caso esteja usando um aparelho pela primeira vez, leia sempre o manual antes.

- Não aqueça líquido inflamável em direto na chama.

- Lubrifique tubos de vidro, termômetros, etc, antes de inseri-los em rolhas e proteja sempre as mãos com um pano.

- Antes de usar qualquer reagente, leia cuidadosamente o rótulo do frasco para ter certeza de que aquele é o reagente desejado.

- Verifique se as conexões e ligações estão seguras antes de iniciar uma reação química,

- Abra os frascos o mais longe possível do rosto e evite aspirar ar naquele exato momento.

- Não use lentes de contato.

- Apague sempre os bicos de gás que não estiverem em uso.

- Nunca torne a colocar no frasco um regente retirado em excesso e não usado. Ele pode ter sido contaminado.

- Não armazene substâncias oxidantes próximas a líquidos voláteis e inflamáveis.

- Dedique especial atenção a qualquer operação que necessite aquecimento prolongado ou que libere grande quantidade de energia.

- Cuidado ao aquecer vidro em chama: o vidro quente tem exatamente a mesma aparência do frio.

- Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras (água ou gás) abertas. Desligue todos os aparelhos, deixe todo o equipamento limpo e lave as mãos.

# 1 - INTRODUÇÃO

As aulas práticas da disciplina Química Analítica IV serão realizadas por meio de trabalhos práticos em laboratório. As mesmas serão avaliadas pela realização de provas teórico-práticas, testes referentes aos assuntos abordados em cada aula prática e elaboração de relatórios, visando à aprendizagem e familiarização do estudante com as técnicas básicas da análise quantitativa e a compreensão dos fundamentos teóricos em que as mesmas se baseiam.

O trabalho em laboratório será realizado em grupo de dois estudantes e envolverá a determinação da concentração ou quantidade de matéria desconhecida em espécies, utilizando métodos básicos e rotineiros. Os resultados serão avaliados dentro dos limites de erro pertinentes aos diferentes métodos empregados.

Este curso apresenta, portanto, características acentuadamente experimentais que exigirão do estudante dedicação, interesse, cuidado, atenção e, especialmente, uma atividade no laboratório cuidadosamente planejada.

Aconselha-se o estudante planejar previamente o procedimento da aula de laboratório antes de iniciar sua execução, a fim de facilitar o aprendizado e utilizar adequadamente o tempo destinado às aulas práticas.

É importante dispor de um caderno de anotações de laboratório. Todos os dados, observações, cálculos, e questionamentos devem nele ser anotados direta e organizadamente. Esse procedimento facilitará a elaboração dos relatórios.

Cada grupo de estudantes, em cada experiência, trabalhará com um conjunto de materiais necessário para a realização das análises. Esses materiais deverão ser entregues ao término de cada aula em devidas condições de limpeza e ordem. Qualquer acidente que, porventura, venha ocorrer deverá ser comunicado diretamente ao professor.

No início de cada aula prática serão fornecidas orientações, ou até mesmo alterações de texto, a fim de propiciar melhor compreensão do assunto no contexto da Disciplina.

2 - GUIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

Ao elaborar um relatório, o estudante deverá conhecer com clareza a questão abordada pela experiência e qual a resposta que obteve para ela. Esta formulação sintética servirá de linha diretriz para toda a redação, impedindo que o aluno se perca em divagações sobre assuntos colaterais ou considerações sobre detalhes sem importância.

A redação deverá ser coerente quanto ao tempo dos verbos empregados (terceira pessoa do singular), recomendando-se expor os resultados das observações e experiências no passado.

É sempre conveniente recorrer a tabelas e gráficos, pois permitem concentrar grande quantidade de informações.

Os valores numéricos deverão estar acompanhados de unidades de medida, pertencentes, preferencialmente, ao sistema internacional. A unidade de medida deverá ser incluída também no cabeçalho das tabelas e nos eixos das figuras.

Os Relatórios de aulas práticas deverão ser digitados eletronicamente, utilizando fonte Arial, tamanho 12 e com espaçamento 1,5 entre as linhas e duplo entre parágrafos. Os gráficos deverão ser gerados em Excel, Origin ou outro programa compatível.

Quanto às ilustrações, poderão ser cópias fieis de publicações, desde que as fontes sejam citadas no trabalho. Finalmente, o Relatório deverá ser impresso em folha A4. As partes que compõem esse trabalho acadêmico são:

2.1. Introdução: é o resumo da teoria que fundamenta a prática de laboratório realizada, estabelecendo vínculos com os procedimentos implemantados e utilizando, obrigatoriamente, as respectivas citações bibliográficas, lembrando que a cópia de textos de outros autores, sem que se faça à referência dos mesmos, é crime previsto em lei. (Uma página no máximo)

2.2. Objetivos: é a descrição sucinta do que se pretende obter da experiência.

2.3. Parte Experimental

2.3.1. Materiais e reagentes: descrição dos materiais e das preparações dos reagentes utilizados nessa prática;

2.3.2. Procedimento experimental: descrição do procedimento seguido em aula.

2.3.3. Cálculos: é a demonstração matemática da aplicação dos dados obtidos durante o experimento, traduzindo-os em resultado final;

2.3.4. Gráficos, tabelas ou figuras: são itens que valorizam o trabalho e devem ser auto-explicativos.

2.4. Resultados e Discussões: os resultados finais devem ser sempre apresentados em tabelas, gráficos ou destacados no texto. Sempre que houver valores teóricos ou esperados, estes devem ser citados e comparados com os valores obtidos, discutindo suas eventuais diferenças. Se houver cálculos, mostre cada tipo com exemplo. Se houver um número significativo de dados, indique o tratamento estatístico. Discuta, também, as vantagens, pontêncialidades e limitações da técnica empregada, quando comparada à outras.

2.5. Conclusões: exprimir sucintamente o seu parecer acerca do experimento e dos resultados obtidos, devendo ser comprobatórios dos objetivos propostos.

2.6. Referências Bibliográficas: citar todas as obras consultadas, conforme exemplo abaixo:

1.GUENTHER, W.B., Química Quantitativa: Medições e Equilíbrio, Trad. Moscovici, R., São Paulo, Blücher-EDUSP, 1972, p. 34-37.

2.LUFT, C.P., Trabalho Científico: Sua Estrutura e Apresentação, Porto Alegre, 1962, p. 24-46.

3. REY, L., Como Redigir Trabalhos Científicos, São Paulo, Blücher-EDUSP, 1972, p. 60-64.

- ANÁLISE QUANTITATIVA

- I - Análise Química e Química Analítica

- Em um aspecto mais amplo a Análise Química é conhecida como Química Analítica e pode ser aplicada em diferentes níveis.

- Em um nível mais simples, na realização de uma determinação de acordo com instruções detalhadas, o operador nada mais é do que um simples autônomo e pode ser substituído por uma máquina adequada. Mesmo nesse nível, algo mais do que a simples capacidade de seguir instruções é desejável ou mesmo necessária, pois fatores perturbadores podem atrapalhar uma determinação simples e não serem reconhecidos por um operador pobre em experiências ou conhecimentos teóricos. Uma supervisão ou, pelo menos, uma observação constante é necessária.

- Em um nível melhor o analista pode ter que decidir que método aplicar em uma análise além de ter a habilidade necessária para realizá-la. A escolha do método pode não ser tão simples quanto parece, pois o analista deve levar em conta a exatidão, o tempo de execução e a economia, entre outros fatores.

- Em um grau mais elevado o analista pode enfrentar o problema de precisar modificar ou adaptar um método já conhecido ou mesmo estabelecer um novo método. Além dos fatores já considerados outros como a natureza da informação desejada, a quantidade da amostra disponível, a proporção do componente desejado bem com a finalidade do resultado devem ser considerados.

- II - Processo Analítico

As principais etapas de uma determinação são, em linhas gerais:

1) Obtenção de uma amostra representativa do material no qual se deseja determinar algum ou alguns constituinte(s). Essa etapa inclui a coleta e a preservação da amostra bruta e é conhecida como amostragem.

- Escolha do método de medida do constituinte desejado (analito) levando em conta vários fatores tais como: a quantidade de amostra disponível; o teor do constituinte a ser determinado; a composição da amostra; a exatidão requerida; as inferências; número de amostras; a rapidez do processo; o custo; a disponibilidade de equipamentos e de pessoal; entre outros.

Com relação à quantidade de amostra disponível os métodos de análise podem ser classificados como:

macrométodos..................>  0,1 g

semimicrométodos............0,1 – 0,01 g

micrométodos....................0,01 – 0,001 g

submicrométodos...............0,001 – 0,0001 g

utlramicrométodos.............<  10-4 g

Com relação ao seu teor na amostra o constituinte pode ser classificado como:

constituinte maior........................1 – 100%

constituinte menor.......................1 – 0,01%

microconstituinte ou traços..........< 0,01%

No caso dos componentes maiores são perfeitamente aplicáveis os métodos analíticos clássicos, isto é, os métodos gravimétricos e volumétricos. Estes se prestam à determinação de componentes presentes em proporções de 0,1 a 100%; já entre 0,01 e 0,1% o uso dos mesmos é limitado. Quando o componente se encontra na forma de traços a aplicação de um método volumétrico ou gravimétrico, em escala macronanalítica, exige uma amostra muito grande e o processo analítico se torna impraticável. Quando o analito se encontra na amostra na extensão de apenas algumas partes por milhão ou menos é necessário apelar para métodos altamente sensíveis que, por isso mesmo, são capazes de operar com amostras de magnitude analiticamente razoável.

Os métodos de análise quantitativa se diferenciam grandemente quanto à exatidão. Em condições favoráveis os métodos gravimétricos e volumétricos podem alcançar um nível de exatidão correspondente a um erro relativo de 0,1%. Na verdade semelhante nível de exatidão somente pode ser esperado quando os referidos métodos são aplicados à determinação de espécies presentes na amostra em proporção maior do que 10%, quando o componente se situa na faixa de 1 a 10% o erro relativo é, ordinariamente, ainda menor do que 1%, quando o teor do analito baixa para cerca de 0,1% o erro relativo pode alcançar vários porcentos. A inadequação dos métodos clássicos à determinação de traços impõe, para esse fim, o uso de métodos apropriados. Os erros relativos nos métodos instrumentais podem alcançar 1 a 5% ou mesmo mais.

- Pré-tratamento da amostra visando uma maior representatividade, homogeneidade e facilidade de solubilização. Os pré-tratamentos mais comuns são: redução da amostra bruta à amostra de laboratório, secagem, trituração, peneiramento, pré-filtração e pré-concentração no caso de amostras líquidas. O pré-tratamento depende da natureza da amostra, do objetivo da análise e do método de medida utilizado.

- Solubilização de uma quantidade exata da amostra. Se a amostra é sólida essa etapa é denominada “abertura” da amostra e pode ser feita por ataque com ácidos, por fusão  com um fundente adequado ou por outros processos, após o que é retomada com água para o prosseguimento da análise.

- Eliminação das interferências na determinação do constituinte desejado. A interferência de uma espécie pode ser eliminada por complexação, por mudanças no estado de oxidação, por precipitação e posterior filtração, entre outros.

- Execução da análise para a determinação do(s) constituinte(s) desejado(s), pelo(s) método(s) adequado(s).

- Cálculo do resultado que deve ser expresso levando-se em consideração a exatidão do método e a precisão das medidas feita.

III - Material de Laboratório

1 - Balança Analítica

- Um laboratório de análise química pode ter uma variedade de balanças cada uma das quais projetadas para um tipo particular de aplicação. As especificações mais importantes de uma balança são a precisão, a exatidão, a capacidade e a sensibilidade.

- O termo balança analítica é usado para descrever uma balança capaz de pesar objetos com um alto grau de precisão e exatidão. A capacidade se refere ao peso máximo que uma balança pode medir. As balanças analíticas macro podem pesar objetos de até algumas centenas de gramas enquanto as balanças analíticas semimicro têm a capacidade de 100 a 160 gramas. A sensibilidade é geralmente tomada como a menor massa que gera uma resposta mensurável, tipicamente 0,1 a 0,01 mg.

- A maioria das balanças analíticas tem uma qualidade suficientemente alta de modo que qualquer erro inerente da pesagem é muito menor do que os erros de ouras fontes na determinação. Duas outras fontes de erro não inerentes à balança devem ser consideradas: o objeto a ser pesado não deve ser tocado diretamente com as mãos para evitar que as impressões digitais alterem o peso; e, os objetos devem estar à temperatura ambiente por que a transferência de calor entre o objeto e o meio ambiente provoca corrente de ar dentro da câmara da balança podendo resultar em medidas erradas.

- 2 - Vidraria Volumétrica

- O termo vidraria volumétrica se refere a recipientes de vidro que são projetados para medir volume de líquidos com alto grau de exatidão. Três desses recipientes – a bureta, a pipeta e o balão volumétrico – são encontrados em todos os laboratórios de análise quantitativa. Esses recipientes volumétricos são calibrados pelo manufaturador a uma dada temperatura por um dos seguintes modos:

- 1) TC (“to contain”): são projetados para conter o volume especificado por uma marca feita no recipiente na temperatura de calibração. Esses recipientes não podem ser usados para a transferência de líquidos devido à película líquida que fica aderida às suas paredes internas.

- 2) TD (“to deliver”): são projetados para escoar o volume especificado na temperatura de calibração. Tais recipientes, que são usados na transferência de líquidos, já levam em conta a película de líquido que fica aderida às paredes internas e/ou qualquer líquido remanescente no seu interior.

- O vidro se expande e se contrai com o aumento e a diminuição da temperatura. Contudo, um objeto que foi expandido pelo aquecimento nem sempre retorna ao mesmo volume após o resfriamento – um fenômeno chamado histerese. Por essa razão a vidraria volumétrica não deve ser aquecida muito acima da sua temperatura de calibração. Assim, essa vidraria nunca deve ser secada em estufa.

- 2.1 – Buretas

As buretas são tubos graduados para escoar volumes variáveis de líquidos sendo, portanto, TD, e encontradas com capacidades variando de 5,00 a 100,00 mL, além das microburetas. As buretas devem ser construídas sob especificações que levam em conta o diâmetro e o comprimento do tubo, o tempo de escoamento, entre outros.

Antes do uso as buretas devem ser bem lavadas com água e detergente e com um pequeno volume da solução a ser medida (ambiente). Deve, também, ser verificado se a torneira está bem ajustada, se a parte abaixo da torneira está completamente cheia com o líquido a ser medido e se não existem bolhas de ar aderidas às paredes internas.

- 2.2 – Pipetas

- As pipetas são usadas para transferir exatamente volumes conhecidos de líquidos (TD) e se encontram disponíveis em vários tipos cada um deles projetado para um determinado tipo de aplicação. As pipetas marcadas com dois traços na extremidade superior são calibradas para escoar o volume especificado quanto a última gota é soprada. A ausência dessa marca significa que a calibração é feita considerando o pequeno volume que fica retido no interior da pipeta, após o líquido ter escoado livremente. As pipetas volumétricas são projetadas para escoar um volume fixo entre 0,5 e 100 mL. As pipetas graduadas são usadas para escoar um volume variável, geralmente, entre 1 e 25 mL. As pipetas tipo seringa (pipetas automáticas ou micropipetas) podem liberar tanto um volume fixo como um volume variável na faixa de 1 a 100 µL.

- Como as buretas, antes do uso, as pipetas devem ser bem lavadas com água e detergente e feito o ambiente com o líquido a ser medido.

- 2.3 - Balão Volumétrico

- Os balões volumétricos são calibrados para conter um volume particular de um líquido a 20 °C (TD). Esses balões são disponíveis com capacidades na faixa de 1 a 2000 mL. A sua fabricação deve levar em conta a forma, o diâmetro do gargalo e a posição do traço aferido.

- Os balões volumétricos são usados para preparar soluções de concentração exatamente conhecida e não devem ser usados como frascos para estocagem de reagentes.

  - - Limpeza de vidraria

- Todo material de vidro que vai ser utilizado em análise quantitativa deve estar rigorosamente limpo. Para isso, deve-se lavá-lo com água e detergente, 1 a 2% (aquecer quando necessário), enxaguá-lo várias vezes com água e água destilada (várias porções de 5,00 a 20,00 mL).

A lavagem com água e detergente é geralmente suficiente para a limpeza da vidraria comumente usada no laboratório. No entanto, gorduras ou outros materiais orgânicos que resistem à limpeza com detergente devem ser removidos dessas vidrarias. Se necessário, apenas pipeta, bureta e balões volumétricos devem se tratados com mistura sulfonítrica ou alcoolato de sódio ou potássio (10%m/v). Toda vez que se utiliza mistura sulfonítrica deve-se tampar o recipiente que a contém. Após 15 minutos retorna-se tal mistura para o seu frasco de origem, escoando o máximo possível. Lava-se o material com água corrente (6 ou 7 vezes) e a seguir, com água destilada (3 vezes).

Nunca adicionar a mistura sulfonítrica a um recipiente sujo; este deve ser previamente lavado com água e detergente.

Nunca adicionar essa mistura a um recipiente que contenha água.

ATENÇÃO: a mistura sulfonítrica é extremamente corrosiva. Deve ser manipulada com cuidado na capela evitando respingos.

  - - Calibração da vidraria

- A Tabela 1, abaixo, dá as especificações do U.S. National Bureau of Standards para vidraria volumétrica mais comumente usada nos laboratórios. Com o uso, ou até mesmo quando não se confia no fabricante, a vidraria volumétrica deve ser recalibrada e definidos os novos valores dos desvios padrão.

- As pipetas graduadas apresentam um desvio cerca de três vezes maior do que as pipetas volumétricas correspondentes.

Tabela 1 - Desvio padrão para vidraria volumétrica mais comum nos laboratórios.

| - Desvio padrão (mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Volume (mL) | - Bureta | - Pipeta | - Balão Volumétrico |
| - 0,5 |  | - + 0,0006 |  |
| - 1 |  | - + 0,0006 | - + 0,02 |
| - 2 |  | - + 0,0006 | - + 0,02 |
| - 3 |  | - + 0,01 |  |
| - 4 |  | - + 0,01 |  |
| - 5 | - + 0,01 | - + 0,01 | - + 0,02 |
| - 10 | - + 0,02 | - + 0,02 | - + 0,02 |
| - 15 |  | - + 0,03 |  |
| - 20 |  | - + 0,03 |  |
| - 25 | - + 0,03 | - + 0,03 | - + 0,03 |
| - 50 | - + 0,05 | - + 0,05 | - + 0,05 |
| - 100 | - + 0,10 | - + 0,08 | - + 0,08 |
| - 200 |  |  | - + 0,10 |
| - 250 |  |  | - + 0,12 |
| - 500 |  |  | - + 0,20 |
| - 1000 |  |  | - + 0,30 |
| - 2000 |  |  | - + 0,50 |

- IV - Reagentes usados no Laboratório

Uma grande variedade de reagentes é encontrada no comércio para atender ao consumo industrial, para uso doméstico e para uso em laboratórios. Como a utilização de um dado reagente para fins analíticos é condicionada, via de regra, à sua pureza, faz-se necessária uma consideração sobre os reagentes químicos disponíveis no mercado.

Os reagentes técnicos ou de grau comercial não são, geralmente, usados em laboratórios de química analítica, pois são fabricados em larga escala para uso industrial e podem conter muitas impurezas.

Os reagentes USP (U. S. Pharmacopeia) são purificados para passarem por alguns testes quanto a certas impurezas relacionadas à nocividade a saúde. No entanto, podem conter impurezas não nocivas que não foram testadas. Esses reagentes podem ser adequados para certos usos em laboratório.

Os reagentes quimicamente puros são de pureza indefinida, porém mais puros que os reagentes USP. Muitos deles são preparados pelos mesmos processos que os reagentes analíticos, no entanto, a sua pureza não é especificada.

Os reagentes analíticos ou reagentes p.a. (pró-análise) são fabricados, purificados e testados para assegurar que o teor de certas impurezas esteja abaixo dos limites mínimos especificados. Nos seus rótulos são especificados os limites máximos de impurezas. Os reagentes analíticos são os recomendados para as análises químicas.

Existem ainda os reagentes de pureza especial destinados a um uso específico como, por exemplo, os reagentes de pureza espectroscópica, pureza cromatográfica, etc.

Os reagentes analíticos têm a sua qualidade garantida pelo fabricante até o momento em que é rompido o selo original do recipiente. A partir daí começa a responsabilidade do usuário.

- V - Concentração das soluções

- A concentração de uma solução indica a quantidade do soluto por unidade de massa ou de volume da solução. Existem várias maneiras de se expressar a concentração das soluções e, as mais freqüentemente usadas pelos analistas são:

- 1) Concentração em mol/L:

- É definida como a quantidade de matéria do soluto, em mol, contida em 1 litro da solução.

- A quantidade de matéria e a concentração em mol/L são termos sem ambigüidade, independentes de qualquer reação particular que ocorra com o soluto.

- 2) Título

- O título de uma solução B é a massa, em mg, de uma substância A que reage com o soluto contido em 1 mL da solução B.

- O título é um fator volumétrico como qual se calcula a quantidade da substância a ser determinada a partir do volume da solução padrão usada para a sua determinação independentemente do conhecimento do processo químico que ocorre na análise.  É uma unidade usada em laboratórios onde são feitas análises de rotina, por economizar tempo.

- Exemplo:	o título de uma solução de AgNO3 em relação ao NaCl é 1,20 mg/mL. Isto significa que 1,00 mL da solução de AgNO3 contém AgNO3 suficiente para reagir com 1,20 mg de NaCl. Assim, se o volume desta solução de AgNO3 consumido na titulação de uma amostra contendo NaCl for igual a 22,50 mL, a massa de NaCl presente na amostra será igual a:

- 1,20 mg de NaCl / mL de AgNO3  X  22,50 mL de AgNO3 = 27,00 mg de NaCl

- 3) Porcentagem:

- a)A porcentagem em massa por volume (m/v) expressa a massa do soluto, em g, contida em 100 mL da solução.

- Exemplo: 	uma solução de NaOH a 40% m/v contém 40 g de NaOH em 100 mL da solução

- b)A porcentagem em massa por massa (m/m) expressa a massa do soluto, em g, contida em 100 g da solução.

- Exemplo: 	o ácido clorídrico a 37% m/m contém 37 g de HCl em 100 g da solução

- c)A porcentagem em volume por volume (v/v) expressa o volume do soluto, em mL, contido em 100 mL da solução.

- Exemplo: 	uma solução aquosa de metanol a 5% v/v contém 5 mL de metanol em 100 mL da solução

- 4) Concentração em g/L

- A concentração em g/L expressa a massa do soluto, em g, contida em 1 L da solução.

- 5) Partes por milhão (ppm)

- Esta terminologia é usada para expressar concentrações de espécies quando presentes em quantidades muito pequenas em uma determinada amostra e representa 1 parte, em massa, da espécie em 1.000.000 de partes, em massa, da amostra.

- 1 ppm = 1 mg da espécie / 1 Kg de amostra

- 1 ppm = 1 µg da espécie / 1 g de amostra

- Pode-se expressar concentrações ainda menores, como:

- 1 ppb = 1 ŋg da espécie / 1 g de amostra

- Na linguagem corrente de laboratório é comum usar-se essa terminologia para definir a concentração de uma solução. Assim:

- 1 ppm = 1 mg do soluto / 1 L de solução

- 1 ppm = 1 µg dop soluto / 1 mL da solução

- Vale lembrar que essa associação só é válida para soluções puras e muito diluídas, pois nesse caso a densidade das soluções pode ser considerada igual a da água pura (1,00 g/mL).

- VI - Erros em Química Analítica

- 1-Alguns termos fundamentais

- Em uma análise quantitativa é comum fazer duas ou mais determinações de um analito em uma dada amostra. Os resultados dessa replicatas raramente são exatamente os mesmos e o analista tem em mãos o problema de definir qual o melhor resultado. Esses resultados tendem a variar em torno de um valor médio e é este o resultado mais freqüentemente registrado.

- As replicatas das determinações ou medidas contribuem de duas maneiras para o sucesso da análise. Primeiro, o valor médio está provavelmente mais próximo do valor verdadeiro do que qualquer um dos valores individuais e, segundo, a variação nos valores das replicatas pode informar algo sobre a confiança das medidas individuais.

- a) Valor médio:

- O valor médio mais comumente usado na análise quantitativa é a média aritmética, x, que é obtido dividindo a soma dos valores individuais pelo número de valores. Matematicamente:

onde, x1, x2, x3, ......xn são os valores individuais, n o número de valores e xi a soma dos valores de x.

- b) Exatidão:

- O termo exatidão descreve a proximidade de um valor experimental , ou da média , com o valor verdadeiro, quando é conhecido, ou com um valor considerado real, µ. É expresso como erro, onde:

- Um erro calculado dessa maneira é chamado de erro absoluto e tem a mesma unidade de x.

- Quando se quer comparar erros de quantidades diferentes é mais útil o uso do erro relativo que é calculado dividindo o erro absoluto pelo valor considerado real ou pelo valor verdadeiro:

- O erro percentual é o erro relativo multiplicado por 100.

- Exemplo:Calcule o erro absoluto, o erro relativo e o erro percentual para as seguintes medidas:  (mg): 8; 33; 8,29; 8,28; 8,34; 8,36, sabendo que o valor verdadeiro é 8,27 mg.

- c) Precisão:

- A precisão, termo freqüentemente usado de forma errônea no lugar da exatidão, se refere à concordância entre as várias medidas de uma mesma grandeza. A precisão indica o grau de dispersão do resultado e está associada à reprodutibilidade da medida. É muito difícil obter exatidão sem precisão; porém uma boa precisão não garante uma boa exatidão. No entanto, quanto maior a precisão maior a chance de se obter uma boa exatidão.

- A precisão de uma série de resultados pode ser expressa de diversas maneiras:

-Desvio da média:

Os desvios individuais são simplesmente a diferença, sem considerar o sinal, entre os valores experimentais e o valor médio. O desvio da média, d, é a soma dos desvios individuais dividida pelo número de medidas.

Historicamente, o desvio da média tem sido extensivamente usado como uma medida da precisão, mas não é o melhor, principalmente, porque ao contrário de outras maneiras de expressar a precisão este não é interpretado estatisticamente e atribui igual peso para grandes e pequenos desvios os quais  não são igualmente prováveis.

-Desvio padrão:

O desvio padrão, s, é uma precisão mais útil da dispersão para um pequeno número de medidas e é calculado a partir da equação:

-Desvio padrão da média:

O desvio padrão da média, sx, é o melhor parâmetro para se expressar a precisão de medidas de uma determinação química e é expresso por:

Tanto o desvio da média, como o desvio padrão e o desvio padrão da média podem se expressos em termos relativos ou em termos percentuais para facilitar a comparação dos dados.

Algumas vezes o desvio padrão relativo é chamado de coeficiente de variação.

-Intervalo de confiança:

O intervalo de confiança da média pode ser calculado pela equação de Student:

onde, os valores de t dependem de n e do intervalo de confiança desejado.

Tabela 2 - Valores de t para o cálculo do intervalo de confiança.

| Número de Medidas (n) | Nível de confiança |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 95% | 99% |
| 2 | 6,314 | 12,706 | 63,657 |
| 3 | 2,920 | 4,303 | 9,925 |
| 4 | 2,353 | 3,182 | 5,841 |
| 5 | 2,132 | 2,776 | 4,604 |
| 6 | 2,015 | 2,571 | 4,032 |
| 7 | 1,943 | 2,447 | 3,707 |
| 8 | 1,895 | 2,365 | 3,499 |
| 9 | 1,860 | 2,306 | 3,355 |
| 10 | 1,833 | 2,262 | 3,250 |
|  | 1,645 | 1,960 | 2,576 |

- 2-Tipos de erros

- Duas classes de erro podem afetar a precisão e a exatidão de uma medida: os erros determinados e os erros indeterminados.

- a)Erros determinados:

- Os erros determinados são aqueles que têm causas definidas e não localizáveis. Podem ser eliminados ou usados para corrigir a medida.

- Alguns erros determinados podem ter os mesmos valores sob uma variedade de condições e podem permanecer constantes de uma medida para a outra. Esses erros são denominados erros constantes. Como exemplo desses erros cita-se impurezas nas substâncias padrão ou pesos incorretamente calibrados.

- Outros erros determinados variam em grandeza e mesmo em sinal com as condições operacionais, mas as variações podem ser previstas. Tais erros são denominados erros sistemáticos e, como exemplo, cita-se a expansão e a contração de soluções com a temperatura.

- Os erros determinado são:

-Erros instrumentais:

Esses erros estão relacionados com, por exemplo, o erro da balança devido à sensibilidade insuficiente ou o erro do aparelho volumétrico devido ao uso de vidraria não calibrada. Esses erros podem ser eliminados ou reduzidos por cuidadosa calibração do instrumental usado.

-Erros dos reagentes:

Erros que acontecem devido à impureza dos reagentes ou ao ataque aos recipientes por soluções. O conhecimento da química envolvida na determinação e da procedência dos reagentes utilizados é imprescindível para a eliminação desses erros.

-Erros de operação:

São erros físicos e associados com a manipulação da análise. Geralmente, são independentes dos instrumentos e vidraria utilizados e não têm qualquer relação com o sistema químico e suas grandezas. Os erros operacionais podem assumir grandes proporções se o analista é inexperiente, descuidado ou desligado. No entanto, são reduzidos à insignificância com o cuidado, treino e compreensão do trabalho.

Alguns exemplos desses erros são o uso de recipientes abertos, a perda de material por efervescência, a lavagem mal feita da vidraria ou dos precipitados, a incompleta remoção dos precipitados, o tempo de aquecimento insuficiente, o uso de amostras não representativas e erros de cálculo.

-Erros pessoais:

Esses erros são devidos às deficiências do analista. Alguns são derivados da inabilidade do operador em fazer certas observações com exatidão como, por exemplo, a observação correta da mudança de cor nas titulações com indicadores visuais. Outros são erros de predisposição que surgem quando a questão é decidir qual fração de escala deve ser registrada em uma leitura: o operador tende a escolher aquela que fizer o resultado mais próximo da medida anterior. Outra situação é a dúvida quanto à viragem do indicador: o operador tende a registrar o resultado que concorda com o anterior.Os erros pessoais e operacionais são superados capacitando o analista a realizar cuidadosamente as análises.

-Erros do método:

Esses erros têm suas origens nas propriedades físico-químicas do sistema analítico. São inerentes ao método e independem da qualidade do trabalho do analista. Como exemplos podem ser citados os erros devidos à solubilidade dos precipitados, à ocorrência de reações incompletas, à co-precipitação e pós-precipitação, à decomposição ou volatilização sob aquecimento, à absorção de água, à ocorrência de reações induzidas ou paralelas, entre outros.

Diferentemente dos anteriores, que podem ser eliminados ou minimizados, esses erros não podem ser eliminados e constituem a maior fonte de inexatidão dos métodos quantitativos. Por isso, um método quantitativo de determinação deve ser escolhido de tal forma que o erro inerente a ele seja negligenciável  quando comparado com os erros das medidas associados ao equipamento.

- b)Erros indeterminados:

- Os erros indeterminados representam a incerteza experimental que ocorre em qualquer medida. Eles são resultantes de flutuações em sucessivas medidas feitas pelo mesmo operador nas melhores condições possíveis. Como esses erros são devidos ao acaso não podem ser previstos, mas podem ser avaliados pelo tratamento estatístico dos dados. A influência dos erros indeterminados é indicada pela precisão da medida que é descrita pelo desvio padrão da média de uma série de medidas feitas sob as mesmas condições. Obviamente, não é possível eliminar todos os erros devidos ao acaso, entretanto, o analista deve ser capaz de minimizá-los até atingirem um nível de insignificância tolerável.

AULA PRÁTICA NÚMERO 1

- CALIBRAÇÃO DE MATERIAIS VOLUMÉTRICOS

- A vidraria volumétrica utilizada corriqueiramente nos laboratórios deve ser calibrada ou aferida para aumentar a precisão dos volumes contidos ou transferidos pela mesma. Afinal, não é porque uma pipeta marca 25mL que ela realmente meça 25mL, ou seja, ela pode conter 24,96mL ou 25,07mL e tudo causa erro nos volumes medidos por essa vidraria, reduzindo a precisão e a exatidão dos resultados analíticos obtidos.

- A vidraria é aferida de forma bastante simples. O procedimento de calibração envolve e determinação da massa de água contida na vidraria ou descarregada por ela. Observa-se a temperatura da água e, a partir da sua densidade na temperatura medida, calcula-se o seu volume.

- Em geral, se utiliza a densidade da água como a medida padrão para aferição das vidrarias, pois a água pode ser facilmente descartada após o seu uso.

- Em todas as operações de calibração, a vidraria a ser calibrada deve estar cuidadosamente limpa e deve ficar algum tempo ao lado da balança que será empregada, juntamente com um suprimento de água destilada ou desionizada, a fim de estarem em equilíbrio térmico com o ambiente.

- Para que a calibração seja bem feita é preciso levar em conta a expansão volumétrica das soluções e das vidrarias com relação a variação da temperatura; desta forma, é preciso conhecer a temperatura do laboratório no momento em que as soluções são preparadas e também no momento em que são utilizadas.

- Os vidros fabricados a base de borossilicatos se expandem cerca de 0,0010% por grau Célsius, quer dizer, se a temperatura de um recipiente for aumentada em 10 graus, o seu volume irá aumentar cerca de 0,010% e, para todos os trabalhos, exceto os mais exatos, esta variação não é expressiva.

- 1 – Introdução

- As pipetas são instrumentos volumétricos utilizados para a transferência de certos volumes, de modo preciso, sob determinadas temperaturas. A Figura 1 mostra como se manuseia corretamente uma pipeta.

- Figura 1 – Manuseio correto de pipetas.

- Em análise química quantitativa, a pipeta volumétrica é um instrumento bastante utilizado devido a sua precisão. Como este material não possui escala graduada, não é possível estimar o erro como sendo “metade da menor divisão possível da escala” e, portanto, este instrumento deve ser aferido com um erro relativo de 0,1% entre as calibrações. Para uma pipeta de 10,00mL, o desvio máximo aceitável é de 0,02mL.

- O tempo de escoamento da pipeta também deve ser aferido. Se o escoamento da pipeta for muito rápido, a abertura da ponta deve ser diminuída numa chama de um bico de Bunsen. Se for muito lento, o orifício deverá ser aumentado levemente com uma lixa.

- Um escoamento muito rápido pode levar a resultados não reprodutíveis, enquanto que um escoamento muito lento tem o inconveniente de tornar o tempo de análise muito demorado.

- A Tabela 3 mostra vários valores de tempo mínimo de escoamento para vários volumes de pipetas volumétricas.

- Tabela 3 – Tempo mínimo de escoamento para pipetas volumétricas.

| - Capacidade/mL | - Tempo/s |
| --- | --- |
| - 5,00 | - 15 |
| - 10,00 | - 20 |
| - 25,00 | - 25 |
| - 50,00 | - 30 |
| - 100,00 | - 40 |

- A calibração da pipeta volumétrica é feita pela pesagem da quantidade de água que dela é escoada. Mede-se a temperatura da água utilizada na calibração e verifica-se o valor de sua densidade nesta temperatura (Tabela 4). Conhecendo-se a massa e a temperatura da água escoada na calibração, calcula-se o volume da pipeta volumétrica pela equação:

- V = m/d                                                                                   (1)

- Onde o volume é dado em mL, a massa é dada em gramas (g) e a densidade em gmL-1.

- Tabela 4 – Densidade absoluta da água em várias temperaturas.

| - T/0C | - Densidade (gmL-1) | - T/0C | - Densidade (gmL-1) | - T/0C | - Densidade (gmL-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0,999841 | - 10 | - 0,999700 | - 20 | - 0,998203 |
| - 1 | - 0,999900 | - 11 | - 0,999605 | - 21 | - 0,997992 |
| - 2 | - 0,999941 | - 12 | - 0,999498 | - 22 | - 0,997770 |
| - 3 | - 0,999965 | - 13 | - 0,999377 | - 23 | - 0,997538 |
| - 4 | - 0,999973 | - 14 | - 0,999244 | - 24 | - 0,997296 |
| - 5 | - 0,999965 | - 15 | - 0,999099 | - 25 | - 0,997044 |
| - 6 | - 0,999941 | - 16 | - 0,998943 | - 26 | - 0,996783 |
| - 7 | - 0,999902 | - 17 | - 0,998774 | - 27 | - 0,996512 |
| - 8 | - 0,999849 | - 18 | - 0,998585 | - 28 | - 0,996232 |
| - 9 | - 0,999781 | - 19 | - 0,998405 | - 29 | - 0,995944 |

- A calibração deve ser realizada no mínimo em duplicata, sendo que o erro relativo (Er) entre as duas medidas não deve ultrapassar 0,1%.

- Er = (V1 –V2) x100/Vm                                                                                                        (2)

- Onde: V1 e V2 são os volumes da pipeta relativos à medida 1 e à medida 2 e Vm é a média de V1 e V2.

- Durante a realização dessa aula prática, será calibrada uma pipeta volumétrica de 10,00mL, bem como será verificado o seu tempo de escoamento.

- 2 – PARTE PRÁTICA: CALIBRAÇÃO DE PIPETAS VOLUMÉTRICAS DE 10,00mL

- 2.1 – Materiais e equipamentos

- - 1 pipeta volumétrica de 10,00mL;

- - 2 erlenmeyers de 125mL;

- - 1 béquer de 250mL;

- - Pró-pipeta (pêra de borracha);

- - Água destilada;

- - Termômetro;

- - Cronômetro;

- - Balança analítica.

- 2.2 – Procedimento Experimental:

- 2.2.1 – Calibração de uma pipeta de 10,00mL

- 1 – Lavar, secar, medir a massa de dois erlenmeyer de 125mL e colocá-los próximos à balança;

- 2 – Colocar um béquer com água destilada próximo à balança;

- 3 - Lavar uma pipeta volumétrica de 10,00mL adequadamente até observar-se um filme contínuo de água em sua parede interna;

- 4 – Colocar a pipeta próxima à balança;

- 5 – Pipetar cuidadosamente 10,00mL de água destilada por aspiração com uma pêra de borracha, até acima da marca de calibração da mesma;

- 6 – Limpar o excesso de líquido da parte externa da pipeta com papel absorvente;

- 7 – Tocar a ponta da pipeta na parede interna de um béquer contendo água destilada e escoa-se o líquido controlando-se a vazão;

- 8 – Acerta-se o menisco da pipeta com cuidado e verte-se a quantidade de água destilada medida para um erlenmeyer previamente pesado;

- 9 - Medir a massa da água contida no erlenmeyer em balança analítica e a temperatura da água no momento do experimento;

- 10 – Repetir o item anterior pelo menos mais uma vez;

- 11 – Calcular os volumes de água contidos na pipeta utilizada, o erro relativo entre os dois volumes medidos e o volume médio de líquido medido pela pipeta;

- Observações:

- a) A diferença entre as duas determinações não deve exceder de 0,025 mL. Caso não haja concordância entre duas calibrações, repetir.

- b) O escoamento da pipeta no erlenmeyer ou béquer deve ser efetuado controlando-se a vazão (lentamente), estando a pipeta na posição vertical e com a ponta da mesma encostada na parede do recipiente.

- c) Depois que a pipeta terminar de escoar, mantenha-a encostada na parede do recipiente por alguns segundos (aproximadamente 10s) para se certificar de que todo o líquido escoou.

- d) Após o escoamento, afasta-se a extremidade da pipeta da parede do recipiente com cuidado.

- e) A quantidade de líquido restante na ponta da pipeta não deve ser soprada para o interior do recipiente.

- 2.2.2 – Determinação do tempo de escoamento de uma pipeta de 10,00mL

- 1 – Encher a pipeta com água destilada por aspiração com uma pêra de borracha, até acima da marca de calibração da mesma;

- 2 – Acertar o menisco da pipeta com cuidado e permitir que a água destilada contida no interior da mesma verta livremente para o interior de um béquer contendo esse líquido medindo seu tempo de escoamento com um cronômetro.

- 3 - Repita esse procedimento por três vezes.

- 4 - Calcule o tempo de escoamento médio da pipeta utilizada.

- 5 – Verifique na Tabela 3 se o tempo de escoamento médio da pipeta volumétrica utilizada é compatível com o esperado.

#### 2.2.3 - Questões a serem respondidas durante a elaboração do relatório

a) Calcular o volume médio de água contido na pipeta utilizada, o erro relativo entre os dois volumes de água medidos no item 2.2.1. e o tempo de escoamento médio da pipeta utilizada determinado no item 2.2.2.

b) Discutir quais as possíveis fontes de erro na calibração da pipeta realizada no laboratório.

- c) Qual a importância de se calibrar vidrarias volumétricas antes de sua utilização?